|  |
| --- |
|  |
| Diegem, 20 mei 2022 |

**Belangrijke informatie in verband met een vrijwillige terugroeping van oude lotnummers van adapters en -slangen voor de Accu-Chek® Insight insulinepomp**

Beste gebruiker,

Bij Roche Diabetes Care streven we naar de hoogste kwaliteit van onze producten en diensten en doen we er alles aan om u tijdig te informeren zodra zich een mogelijk probleem voordoet waarvan u op de hoogte gebracht dient te worden. Daarom willen we u hierbij informeren over een vrijwillige terugroepactie die we uitvoeren met betrekking tot eerdere ontwerp versies van de Accu-Chek Insight insulinepomp adapters en slangen.

**Beschrijving van de situatie en reden die tot deze corrigerende maatregel hebben geleid**

Als onderdeel van onze voortdurende kwaliteitsbewaking en markttoezicht processen hebben wij geconstateerd dat er in een klein aantal gevallen insuline lekkage kan optreden met de Accu-Chek Insight adapter en slang die het voorgevulde insuline ampul met de insulinepomp verbindt. Aangezien een dergelijke insuline lekkage wellicht niet onmiddellijk kan worden opgemerkt wanneer u het Accu-Chek Insight systeem gebruikt, zou dit kunnen leiden tot een te lage insulinetoediening. De mogelijke gevolgen zouden kunnen uiteenlopen van geen klinische gevolgen tot negatieve gezondheidsgebeurtenissen, waaronder ernstige hyperglykemie.

**Het betreft de volgende producten:**

| **Productomschrijving** | **Lotnummers** |
| --- | --- |
| 06485472001 Accu-Chek Insight Adapter&Tube 40 10p A | Kleiner dan <1354241 |
| 06485499001 Accu-Chek Insight Adapter&Tube 70 10p A | Kleiner dan <1355360 |
| 06485464001 Accu-Chek Insight Adapter&Tube 100 10p A | Kleiner dan <1354242 |

**Alle andere producten die worden aangeboden voor Accu-Chek Insight-adapter en -slangen worden niet beïnvloed door dit probleem. Deze zijn in orde en veilig voor gebruik**.

**Acties ondernomen door Roche Diabetes Care**

Roche Diabetes Care heeft het probleem grondig geëvalueerd en de juiste corrigerende maatregelen genomen door middel van technische verbeteringen aan de naald van de adapter om het optreden van lekkage te verminderen. Met deze vrijwillige actie wil RDC de eerdere ontwerp versies van de producten terugroepen, zodat de nieuw ontworpen versie sneller beschikbaar is voor alle gebruikers van de Accu-chek Insight Insulinepomp. We zullen vervolgens alle betrokken voorraad voor thuis- en professioneel gebruik vervangen door het vernieuwde materiaal, te beginnen met een voorraad voor één maand per klant.

**Acties die door de gebruikers moeten worden ondernomen**

Kijk na of u thuis producten hebt die behoren tot de betrokken lotnummers. Mocht u deze lotnummers thuis op voorraad hebben, dient u het volgende te doen:

* onmiddellijk stoppen met het gebruik van adapters en slangen met de betreffende lotnummers en
* breng uw getroffen voorraad terug naar uw conventie om deze daar om te wisselen voor nieuwe producten
* Volg bij het verwisselen van de voorgevulde glazen insuline ampul de nieuwe gebruiksinstructies in de gebruiksaanwijzing van de insulinepomp nauwgezet. (<https://www.accu-chek.be/nl/insulinepompen/insight#prod-manual>)

Alle andere producten die worden aangeboden voor Accu-Chek Insight-adapter en -slangen worden niet beïnvloed door dit probleem. Deze zijn in orde en veilig voor gebruik.

We willen ook graag van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals te benadrukken hoe belangrijk het is om de voorgevulde glazen insuline ampullen te controleren op scheurtjes, voor het geval deze zijn gevallen of onder mechanische spanning zijn komen te staan. Gebruik geen ampullen die gevallen zijn, ongeacht of er een scheurtje is geconstateerd, omdat zelfs microscheurtjes na verloop van tijd lekkage kunnen veroorzaken.

.

**Communicatie omtrent deze veiligheidsmelding**

Uw nationale bevoegde autoriteit, distributeurs, detailhandelaars en zorgverleners die het Accu-Chek Insight-systeem gebruiken, zijn op de hoogte gebracht van deze terugroepactie.

Wij bieden onze oprechte verontschuldigingen aan voor het ongemak dat dit kan hebben veroorzaakt en hopen op uw begrip en medewerking. Neem contact op met onze Roche Diabetes Service via info@accu-chek.be, als u aanvullend advies nodig heeft of verdere vragen of zorgen heeft. Wij stellen het op prijs dat u tijd en aandacht besteedt aan deze belangrijke mededeling.

Met vriendelijke groet

Roche Diabetes Care

**Instructies voor het plaatsen van een nieuw voorgevuld glazen insuline ampul**

Wanneer u een nieuw voorgevuld glazen insuline ampul plaatst, volg dan de volgende stappen voor een veilig gebruik:

* Omdat ruwe behandeling of verkeerd gebruik een onnauwkeurige dosering kan veroorzaken en kan leiden tot een te hoog of te laag bloedglucosegehalte, dient u de insulinepomp en de ampul met zorg te behandelen en de instructies zorgvuldig op te volgen.
* Controleer de pomp en de ampul regelmatig op beschadigingen, zoals scheurtjes of lekkage. Als u insuline ruikt, kan dit ook duiden op een lekkage. Gebruik de ampul niet als er scheurtjes of lekkage worden gezien. Volg de instructies in uw Accu-Chek Insight gebruiksaanwijzing voor het vervangen van een ampul en voor het reinigen van het ampul compartiment in de insulinepomp.
* Controleer overdag en voor het slapen gaan zorgvuldig of uw insulinepomp insuline afgeeft en of er geen lekkages zijn. Als de insuline niet wordt toegediend, geeft de insulinepomp mogelijk geen waarschuwingsmelding en bent u zich er mogelijk niet van bewust dat er een probleem is. Het kan nodig zijn uw bloedglucosewaarden te controleren. Neem contact op met uw uw zorgverlener als u vermoedt dat er een probleem is met uw insulinetoediening.